| 品名 | 等离子体空气净化消毒机 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 用途 | 设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理。 |
| 技术要求 | - 应用场所:医院：适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境 - 适用范围（m3）：≤100 - ★消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%（提供检测报告） - ★臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中臭氧残留量为＜0.02mg/m3（提供检测报告） - ★多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气（提供检测报告） - 循环风量（m3/h）：≥800 - ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥30000小时（提供检测报告） - 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 - ★净化效果 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99% （提供检测报告） - ★洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥200m3/h （提供检测报告） - ★等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告） - 多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择： - 工作模式： 手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间； 自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。 - 程控数量：程控程序数量不低于5组。 - ★智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 - 安装方式：壁挂式安装 - 噪声dB（A）：≤50 - 节能免打扰：具备该功能。 - ★电磁兼容性：符合EN55011标准要求（提供检测报告）。 - 电源要求：工作电源: 220V - ★产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告） - 外型尺寸（mm） ≤950×320×170 - 净重（Kg）：≤15 |

| 品名 | 等离子体空气净化消毒机 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 嵌入吊顶式安装 |
| 用途 | 设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理。 |
| 技术要求 | - 应用场所:适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境。 - 适用范围（m3）：≤100 - ★消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，处理后空气中平均细菌总数≤65cfu/m3（提供检测报告）。设备工作40分钟后，可对20m³密闭空间空气中的白色葡萄球菌气溶胶平均杀灭率≥99.9%。 - 根据评价标准，达到消毒合格要求。（提供检测报告） - ★臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中臭氧残留量为≤0.001mg/m3（提供检测报告） - ★净化效果：设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（需提供检测报告） - ★多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气（提供检测报告） - 循环风量（m3/h）：≥800 - ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥30000小时（提供检测报告） - 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 - ★环境检测功能：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。 - PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99% - ★等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告） - 多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择 - 工作模式： 手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间； 自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。 - 程控数量：程控程序数量不低于5组。 - ★智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 - 安装方式：嵌入吊顶式安装 - 噪声dB（A）：≤60 - 节能免打扰：具备该功能。 - 电源要求：工作电源: 220V - ★产品证件：提供产品卫生许可批件 - 外型尺寸（mm）：≤680×680×410 - 开孔尺寸：≤600×600 - 净重（Kg）：≤25 |