技术参数

总体要求：产品必须通过FDA认证及CE认证。

- 设备技术要求：

- 液晶屏显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便

- 采用微电脑全自动控制，自动搜索最佳工作频率，具有故障报警功能

- 手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒

- *工作尖尖端主振幅20～80um

- *工作尖尖端径向振幅20～200um

- *工作尖尖端横向振幅≤30um

- 工作尖振动频率24.0～29.5KHz

- 蠕动泵流量:25～100ml/min

- 导出的输出声功率200～600mW

- 主声输出面积＜10mm2

- 次级横振声输出面积＜20mm2

二、必要的（但不限于以下所列项目）配置要求：

接插式手柄（带光/不带光）1支

US1工作尖1枚

US2工作尖2枚

US4工作尖1枚

US5工作尖1枚

UL3工作尖1枚

UC1工作尖1枚