- 附件二：一标包参数要求：

- 中药熏蒸仪（局部双头）功能及参数要求

- 保温及治疗功率≥4档可调；

- 具有两个通道（双喷头），且治疗参数可分别独立在屏幕显示，至少包含皮肤温度，治疗状态，治疗时间等；（提供实物操作图）

- 药液从常温加热到95℃时间≤15分钟；

- 治疗时间1～60分钟可调;

- 具有低液位报警及温度保护开关功能；

- 具有保温功能，保温温度70℃～90℃；

- ★温度监测功能，可实时监测体表温度，≥45℃有提示警示音，≥50℃自动切断电源；

- 治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示

- 当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，可自动排气减压

- 喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。

- 根据治疗需要，须带有智能倒计时功能，预热达到97℃时进入倒计时

- ★根据治疗需要，须带有双腔水箱压力容器，为保证治疗效果，蒸汽气流须恒定输出，喷汽均匀；

- 采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

- 须配置药液管道过滤器装置

- 排液管路直径达≥16mm

- 采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器。

- ★根据治疗需要，蒸汽喷雾末端装置，须具备自动控送中药蒸汽：为保证治疗效果，自动启动蒸汽输出后，气流须循环转动；

- 额定装药最大容量≥5L ；

- 中药熏蒸仪（躺式）功能及参数要求

- 可移动式熏蒸治疗床（不小于2100×760×1020mm）；

- 操控及显示方式：人机交互通过触摸板进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯；

- ★自动控温：使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围至少包含35～45℃，

- ★具备预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持10-15min，之后液温逐渐降至75℃并维持在恒温75℃。

- 自动控时：至少包含1～99分钟（任意设定），误差±10%，时间到达自动停止加热；

- 仪器具有送风功能，可单独开启或关闭；

- 自动防止干烧：水槽液位低于最低液位，一定时间后仍未加液至最高液位处，自动停止加热输出；

- 仪器具有超温保护功能；

- ★熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，可支持背部、腰部、腿部等多部位独立或同时熏蒸治疗；

- 上下水方式：各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量不小于4L，可自动控制液位，支持外接，支持地漏接口；

- ★加热方式：各温区具有独立的加热器，实时检测维持设定温度。可分别开启熏蒸治疗；

- 具有清洁功能和高温灭菌两种方式；

- 紧急停止功能：按下紧急停止按钮，自动切断电源，并声光报警；

中药熏蒸仪（手足关节）功能及参数要求

- 参考尺寸：1180mm（直径）×860mm（高）；

- 治疗温度：至少包含0℃-99℃可调；

- 治疗时间：至少包含0-99min可调；

- 加热功率：至少包含0-99档可调；

- 熏蒸机具有三组蒸汽发生器，每组溶液量不小于4L；

- ★具有臭氧消毒功能；

- 舱体手足中药汽化熏蒸可单独使用或至多3人同时使用；

- 电子控制部分与蒸汽药液有效隔离；

- 熏蒸机设有自动控温装置，控制范围为设定值的10%；

- 熏蒸机设有防止干烧功能，开机或运行时水位低于水位探针时系统停止工作；

- 注：本项目投标人需按上述功能及参数要求制作参数响应表，明确是否响应要求。

- 本项目参数均需提供证明材料，证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、官网截图、技术白皮书（须加盖生产厂家公章，未加盖视为无效）技术要求中要求的其他资料等（直接复制技术参数要求的视为无效）。

- 各投标人务必审慎制作并填写参数响应表，中标后需经验收并复核参数，如响应表中条款与实际设备参数不符，将视为虚假响应，招标人依法追究其法律责任，并按相关规定处理