- 附件三：二标包参数要求：

- 腰椎牵引床功能及参数要求

- 内置不少于8种牵引模式（至少包括持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）；

- 颈椎牵引力可调：范围包括0～300N，步长为1N或更小，在牵引力调节至200N以上时，可发出警告并要求操作者确认；

- 腰椎牵引力可调：范围包括0～990N，步长为1N或更小；

- 颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s；

- 腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；

- 设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；

- 治疗时间可调：范围包括0～99min，步长包括1min；

- 牵引相时间可调：范围包括0～9min，步长包括1min；

- 间歇相时间可调：范围包括0～9min，步长包括1min；

- 设备具有紧急保护措施，可一键使牵引力松弛至初始状态。

- 设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。

- ★具有四维牵引模式：上折牵引角度范围0-10度；下折牵引角度0-30度；左右旋转牵引角度都是0-25度；左平摆最大角度20度，右平摆最大角度20度。

- 具有患者数据库管理系统：可添加、删除或编辑患者病历信息，随时查看患者记录。

- 牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值。

- 尺寸不小于2340mm*770mm*1150mm。

- 中药热奄包恒温箱功能及参数要求

- 容积:≥430升，立式侧开门，带玻璃观察窗

- ★温度控制及显示:0-100℃每度可设定，LCD数码显示，可实时显示箱体内部温度，触屏控制且显示面板与门一体设计

- 内尺寸:长≤600mm 宽≤600mm 高≤1600mm

- ★主体部分：产品为立式箱体，至少包含以下控制系统或功能模块：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

- 内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；≥7层不锈钢搁架，可调节高度

- 安全系统：带双锁（内嵌式设计），有报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警。

- 风道：具有双风机设计，每层对应出风口，确保内腔空气可以循环流动。

- 箱体：箱体外壳须采用优质A3钢板。

- 产品具备灭菌功能，对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等杀菌率达到99.99%（提供第三方检测报告）

- 注：本项目投标人需按上述功能及参数要求制作参数响应表，明确是否响应要求。

- 本项目参数均需提供证明材料，证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、官网截图、技术白皮书（须加盖生产厂家公章，未加盖视为无效）技术要求中要求的其他资料等（直接复制技术参数要求的视为无效）。

- 各投标人务必审慎制作并填写参数响应表，中标后需经验收并复核参数，如响应表中条款与实际设备参数不符，将视为虚假响应，招标人依法追究其法律责任，并按相关规定处理