## Sheet1
产品序号
注册证名称
规格
型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
参数及功能 | 响应产品功能及参数 (按照公告要求参数对应填写） | 响应证明 (填写对应证明材料页码或验证方式）
预期用途 （按注册证填写）
(1)臂筒式免绑带，左右手均可测量，有手肘放置提示功能；
(2)测量范围:压力≥OmmHg～280mmHg ，脉率≥40～180次/分；
(3)精度：压力≤±3mmHg，脉率≤±3bpm；
(4)臂筒适用臂围：≥18cm～40cm；
(5)内置热敏打印机打印测量结果，自动切纸，打印纸为通用型；
(6)显示屏：可显示时间、收缩压值、舒张压值、脉率数值；
(7)全程语音提示（包括测量步骤，测量开始与结束提示等）；
(8)配置：配备可重复使用袖带内衬 2 套；
(9)质保期≥3年。