## Sheet1
产品序号
注册证名称
规格
型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
参数及功能 | 响应产品功能及参数 (按照公告要求参数对应填写） | 响应证明 (填写对应证明材料页码或验证方式）
(1)适用于软式内镜的清洗消毒，可清洗消毒1条胃肠镜或1-2条支气管镜
(2)水槽内部岛式设计，消毒液箱添加消毒液量可调节，范围至少包含8L-12L（需提供彩页证明）
(3)整机耐腐蚀，全封闭槽体，槽盖与密封条密闭方式。
(4)具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器脏堵报警；水压报警；内镜漏气报警等。
(5)设备设计有旋转式喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，喷淋旋转速度可根据要求调节快慢（喷淋装置为PVC材质）
(6)喷淋可根据洗消要求设置酶洗、消毒步骤是否启用，可解决槽盖的清洗消毒（验收现场测试功能）
(7)采用三通道清洗消毒，全程灌流、灌气，清洗消毒无死角，内镜管腔通道设有流量监测传感器，水槽内具备检测灌流柱，方便用户观察灌流情况，可保证内镜的洗消效果
(8)透明钢化玻璃门盖，可观察洗消机的槽体情况
(9)门打开时，设备无法启动运行；门关闭后设备应提示门已关闭，运行过程门保护装置开启，设备在运行过程中门无法打开。
(10)采用≥7英寸高清彩色触摸屏显示，能显示工作温度，能动态的显示设备各个阶段运行状态使用信息，包括整机的工作流程（至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥过程）、步骤转换及工作时间
(11)设备内置≥6种操作模式，包括常规洗消、快速消毒、早消毒、自身消毒，以及不少于两种的自定义消毒模式（需提供实物界面图片证明）
(12)测漏功能两种模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏。
(13)设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%
(14)具备自身消毒功能，采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸，方便清洗。
(15)多酶与酒精壶装有可调节液位浮球，可以根据使用量的大小自由添加耗材。
(16)具备自动加酶功能，可按不同的酶液比例进行调整
(17)设备可通过灌流装置对内镜管腔注入酒精进行管腔的辅助干燥，注入酒精的时间可调。
(18)可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛、含氯消毒剂，消毒时间均可调整，每一个槽体都是独立的主体，可用相同或者不同的消毒液进行洗消工作；提供邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛、含氯消毒液的省级或第三方消毒效果检测报告。
(19)消毒液使用次数记录功能及使用次数到达提醒功能，从而能更好的检测消毒液的使用情况，保证消毒效果。
(20)设备装有读卡器，可同时刷内镜编号卡和操作人员卡，方便用户的清洗信息记录，可查询历史前不少于8次的清洗记录并打印。
(21)具备打印功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、清洗消毒的时间日期等。
(22)设备可预留追溯接口，可与内镜质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录。
(23)设备选用机动门盖，减少二次污染，可显示屏触摸开关门、快捷键或脚踏开关门。
(24)采用排水泵进行强排水，减少排水时间，节省清洗总时间。
(25)提供电磁兼容报告、二类医疗器械注册证、卫生安评报告
(26)为保持美观，要求设备颜色与整体设计协调，设备尺寸与原洗消机尺寸（宽度760mm×深度600mm×高度900mm）差距50mm以内
(27)消毒液储存箱容量≥10升，适酶储存箱容量≥2升，酒精储存箱容量≥2升
易损件报价/厂家：电磁阀
易损件报价/厂家：灌流器三通
易损件报价/厂家：蠕动泵
易损件报价/厂家：流量传感器
易损件报价/厂家：温度传感器
易损件报价/厂家：内镜测漏接头
易损件报价/厂家（补充）：